贵州省复肥产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

将样品缩分至约1kg，再缩分成两份，分装于2个洁净、干燥的塑料瓶中。1瓶作为检验样品，另1瓶作为备用样品。

2 检验依据

表1复合肥料

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总养分(N+P2O5+K2O) |  | GB/T 15063-2020 |
|  | 总氮(N) |  | GB/T 8572-2010 GB/T 22923-2008 NY/T 1977-2010 |
|  | 有效磷(P2O5) |  | GB/T 15063-2020 GB/T 22923-2008 GB/T 8573-2017 |
|  | 氧化钾(K2O) |  | GB/T 8574-2024 GB/T 22923-2008 NY/T 2540- 2014 |
|  | 水溶性磷占有效磷百分率 |  | GB/T 15063-2020 |
|  | 硝态氮 |  | GB/T 3597-2002 GB/T 8572-2010 GB/T 22923-2008 NY/T 1116-2014 |
|  | 单一中量元素（以单质计） | 有效钙 | GB/T 15063-2020 GB/T 19203-2003 |
|  |  | 有效镁 |  |
|  |  | 总硫 | GB/T 19203-2003 |
|  | 单一微量元素（以单质计） |  | GB/T 34764-2017 GB/T 14540-2003 |
|  | 粒度(1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm) |  | GB/T 24891-2010 |
|  | 氯离子 |  | GB/T 24890-2010 GB/T 15063-2020 |
|  | 总砷 |  | GB/T 23349-2020 GB/T 39229-2020/ISO 17318:2015 |
|  | 总镉 |  | GB/T 23349-2020 GB/T 39229-2020/ISO 17318:2015 |
|  | 总铅 |  | GB/T 23349-2020 GB/T 39229-2020/ISO 17318:2015 |
|  | 总铬 |  | GB/T 23349-2020 GB/T 39229-2020/ISO 17318:2015 |
|  | 总汞 |  | GB/T 23349-2020 GB/T 39229-2020/ISO 17318:2015 |
|  | 总铊 |  | GB 38400-2019 |
|  | 缩二脲 |  | GB/T 22924-2024 |
|  | 包装标识（养分含量、含氯标识、警示语、名称中的禁用语等） |  | GB 18382—2021 GB/T 15063—2020 |
| 说明 | - 以钙镁磷肥等枸溶性磷肥为基础磷肥并在包装容器上注明为“枸溶性磷"时，“水溶性 - 磷占有效磷百分率”项目不做检验和判定。 - 若为氮、钾二元肥料，“水溶性磷占有效磷百分率”项目不做检验和判定。 - 若为氮、磷二元肥料，“钾”项目不做检验和判定。 4、包装容器上标明“含硝态氮”时检测“硝态氮”项目。 5、氯离子的质量分数大于 30.0%的产品，应在包装容器上标明“含氯(高氯)”；标识“含氯(高氯)"的产品氯离子的质量分数可不做检验和判定。 6、包装容器上标明含钙、镁、硫时检测钙、镁、硫项目。 7、包装容器上标明含铜、铁、锰、锌、硼、钼时检测铜、铁、锰、锌、硼、钼项目，钼元素的质量分数不高于 0.5%。 |  |  |

注：序号7单一中量元素（以单质计）、序号8单一微量元素（以单质计），仅适用于生产领域监督抽查时检测，流通领域监督抽查及专项抽查不检测。

表2 掺混肥料(BB肥)

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总养分(N+P2O5+K2O) |  | GB/T 21633-2020 |
|  | 总氮(N) |  | GB/T 8572-2010 GB/T 22923-2008 NY/T 2542-2014 |
|  | 有效磷(P2O5) |  | GB/T 15063-2020 GB/T 8573-2017 GB/T 22923-2008 |
|  | 氧化钾(K2O) |  | GB/T 8574-2024 GB/T 22923-2008 NY/T 2540- 2014 |
|  | 水溶磷占有效磷的百分率 |  | GB/T 15063-2020 |
|  | 单一中量元素（以单质计） | 有效钙 | GB/T 15063-2020 GB/T 19203-2003 |
|  |  | 有效镁 |  |
|  |  | 总硫 | GB/T 19203-2003 |
|  | 单一微量元素（以单质计） |  | GB/T 34764-2017 GB/T 14540-2003 |
|  | 粒度(2.00mm~4.75mm) |  | GB/T 24891-2010 |
|  | 氯离子 |  | GB/T 24890-2010 |
|  | 总砷 |  | GB/T 23349-2020 |
|  | 总镉 |  | GB/T 23349-2020 |
|  | 总铅 |  | GB/T 23349-2020 |
|  | 总铬 |  | GB/T 23349-2020 |
|  | 总汞 |  | GB/T 23349-2020 |
|  | 总铊 |  | GB 38400-2019 |
|  | 缩二脲 |  | GB/T 22924-2024 |
|  | 包装标识（养分含量、含氯标识、其他、名称中的禁用语等） |  | GB 18382—2021 GB/T 21633—2020 |
| 说明 | 1、以钙镁磷肥等枸溶性磷肥为基础磷肥并在包装容器上注明为“枸溶性磷”时，“水溶性磷占有效磷百分率”项目不做检验和判定。 2、若为氮、钾二元肥料,“水溶性磷占有效磷百分率”项目不做检验和判定。 3、为氮、磷二元肥料，“钾”项目不做检验和判定。 4、氯离子的质量分数大于 30.0%的产品，应在包装袋上标明“含氯(高氯)”，标明“含氯(高氯)”的产品氯离子的质量分数可不做检测和判定。 5、包装容器上标明含钙、镁、硫时检测钙、镁、硫项目。 6、包装容器上标明含铜、铁、锰、锌、硼、钼时检测铜、铁、锰、锌、硼、钼项目，钼元素的质量分数不高于 0.5%。 |  |  |

注：序号7单一中量元素（以单质计）、序号8单一微量元素（以单质计），仅适用于生产领域监督抽查时检测，流通领域监督抽查及专项抽查不检测。

表3 有机无机复混肥料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 有机质含量 | GB/T 18877-2020（含第1号修改单） |
|  | 总养分(N+P2O5+K2O)含量 | GB/T 18877-2020（含第1号修改单） |
|  | 总氮(N)含量 | GB/T 17767.1-2008 GB/T 22923-2008 |
|  | 有效五氧化二磷(P2O5)含量 | GB/T 15063-2020 GB/T 8573-2017 |
|  | 总氧化钾(K2O)含量 | GB/T 17767.3-2010 |
|  | 酸碱度(pH值) | GB/T 18877-2020（含第1号修改单） |
|  | 粒度(1.00mm~4.75mm或3.35~5.60mm) | GB/T 24891-2010 |
|  | 氯离子含量 | NY/T 1117-2010 GB/T 24890-2010 GB/T 18877- 2020（含第1号修改单） |
|  | 总砷 | GB/T 23349-2020 |
|  | 总镉 | GB/T 23349-2020 |
|  | 总铅 | GB/T 23349-2020 |
|  | 总铬 | GB/T 23349-2020 |
|  | 总汞 | GB/T 23349-2020 |
|  | 总铊 | GB 38400-2019 |
|  | 钠离子含量 | NY/T 1972-2010 |
|  | 缩二脲含量 | GB/T 22924-2024 |
|  | 蛔虫卵死亡率 | GB/T 19524.2-2004 |
|  | 粪大肠菌群数 | GB/T 19524.1-2004 |
|  | 包装标识（养分含量、含氯标识、其他、名称中的禁用语等） | GB 18382-2021 GB/T 18877-2020（含第1号修改单） |
| 说明 | - 氯离子的质量分数大于 30.0%的产品，应在包装袋上标明“含氯(高氯)”，标明“含氯(高氯)”的产品氯离子的质量分数可不做检测和判定。 - “粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率”项目不接受复检。 |  |

表4 硝基复合肥料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数 | HG/T 4851-2016 |
|  | 总氮(N) | GB/T 8572-2010 GB/T 22923-2008 |
|  | 有效磷(P2O5) | GB/T 22923-2008 GB/T 8573-2017 |
|  | 氧化钾(K2O) | GB/T 8574-2024 GB/T 22923-2008 |
|  | 水溶性磷占有效磷百分率 | HG/T 4851-2016 |
|  | 硝态氮（NO3-N）的质量分数 | GB/T 3597-2002 GB/T 22923-2008 NY/T 1116-2014 |
|  | 粒度(1.00mm~4.75mm) | GB/T 24891-2010 |
|  | 氯离子的质量分数 | GB/T 24890-2010 |
|  | 硫（S）的质量分数 | GB/T 19203-2003 |
|  | 总砷 | GB/T 23349-2020 |
|  | 总镉 | GB/T 23349-2020 |
|  | 总铅 | GB/T 23349-2020 |
|  | 总铬 | GB/T 23349-2020 |
|  | 总汞 | GB/T 23349-2020 |
|  | 总铊 | GB 38400-2019 |
|  | 缩二脲 | GB/T 22924-2024 |
|  | 包装标识（养分含量、含氯标识、警示语、名称中的禁用语等） | GB 18382—2021 HG/T 4851-2016 |
| 说明 | 1、产品应含氮、磷、钾中的至少两种养分，标明的单一养分应不小于4.0%。测定值与标明值负偏差的绝对值不应大于1.5 %。 2、包装容器上注明为“枸溶性磷”时,“水溶性磷占有效磷百分率”项目不做检验和判定。 3、若为氮、钾二元肥料，“水溶性磷占有效磷百分率”项目不做检验和判定。 4、对于硝氯基型产品：氯离子的质量分数≤15.0%的产品，应在包装袋上标明“含氯(低氯)”；氯离子的质量分数≤30.0%的产品，应在包装袋上标明“含氯(中氯)”；氯离子的质量分数>30.0%的产品，应在包装袋上标明“含氯(高氯)”，标识“含氯(高氯)”的产品，氯离子的质量分数可不做检验和判定。 |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18382—2021 肥料标识 内容和要求

GB 38400—2019 肥料中有毒有害物质的限量要求

GB/T 15063—2020 复合肥料

GB/T 18877—2020 有机无机复混肥料（含第1号修改单）

GB/T 21633—2020 掺混肥料（BB肥）

HG/T 4851-2016 硝基复合肥料

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替《贵州省市场监督管理局关于发布贵州省2025年版安抚奶嘴等186种产品质量监督抽查实施细则的通告》中的《贵州省复肥产品质量监督抽查实施细则（2025年版）》。